Тема: Практическое занятие №7

Проверка исправности прибора для наладочных работ

Домашнее задание:

- Перечислите функции, выполняемые блоком управления, преобразования и повышающим трансформатором.

- Каков  принцип работы измерителя параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000»?

Литература:

1. Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб.пособие. М.:ФГБУ ДТО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 567с.

2. Дубинский Г.Н., Левин Л.Г. Наладка устройств электроснабжения напряжением до 1000 В. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 400с.

3. Дубинский Г.Н., Левин Л.Г. Наладка устройств электроснабжения напряжением выше 1000 В. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 400с.

4. Руководство по эксплуатации – измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС – 2000».

Срок предоставления домашнего задания до 27.03.2020г.

Информацию предоставить на электронную почту:

GN-59@yandex.ru

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лит

Лист

Листов

1

4

П

З

ОЖЭС-412

Проверка исправности приборов для наладочных работ (часть 2)

Практическое занятие № 7

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Разраб.

Гудкова Н.А.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Цель работы: проверка исправности приборов для наладочных работ на примере измерителя параметров изоляции «Тангенс 2000»

Ход работы:

- Назначение измерителя

Измеритель предназначен для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (tgb)  и ёмкости высоковольтной изоляции (С) при техническом обслуживании, ремонте, наладке, испытаниях различных энергетических объектов как на месте их установки, так и в условиях лабораторий, а также для измерения в лабораторных условиях тангенса угла диэлектрических потерь и ёмкости различных электроизоляционных материалов.

Измеритель обеспечивает в нормальных условиях применения виды измеряемых величин, диапазоны измерений в соответствии с данными, приведенными в таблице 1.

Измеритель обеспечивает автоматическую генерацию испытательного синусоидального напряжения на контролируемом объекте заданной оператором величины (от 1 до 10 кВ действующего значения).

Пределы допускаемой погрешности установки заданного напряжения не превышают ±2 %.

Измеритель позволяет проводить измерение по «прямой» и «перевернутой» схемам измерения, что обеспечивает измерение параметров изоляции объектов, как с изолированными, так и с заземлёнными выводами.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

2

Практическое занятие № 7

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Измеритель обеспечивает накопление и хранение не менее 600 результатов измерений, каждый из которых может включать в себя кроме полученных при измерении значений ёмкости, тангенса изоляции объекта, даты и времени измерения, следующие введённые оператором сопутствующие параметры:

- испытательное напряжение;

-  тип контролируемого объекта (условный цифровой код от 0 до 999);

- заводской номер объекта (не более 7 цифр);

- личный номер оператора (условный цифровой код не более 3 цифр);

- используемая схема измерения («прямая» или «перевернутая»);

- номер контролируемой зоны изоляции объекта (число из 2 цифр);

- температура объекта (число из 2 цифр в °С, только положительные значения).

2. Устройство «Тангенс 2000»

Измеритель состоит из трех конструктивно законченных блоков:

- блока управления - генератора (БУ);

- повышающего трансформатора (ПТ);

- блока преобразователя (БП)

и кабелей, предназначенных для соединения между собой блоков измерителя и подключения измерителя к объекту измерений.

Измеритель обеспечивает возможность выполнения измерения параметров изоляции, как по «прямой», так и по «перевёрнутой» схемам измерения (рисунки 1 и 2).

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

3

Практическое занятие № 7

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Повышающий трансформатор, используемый в измерителе, представляет собой высоковольтный трансформатор, имеющий напряжение на низковольтной обмотке до 100 В, на высоковольтной - до 10 000 В.

Блоком управления (БУ) выполняются:

- обеспечение взаимодействия оператора с измерителем в процессе задания параметров работы измерителя;

- управление процессом измерения в соответствии с параметрами, заданными оператором;

- генерация синусоидального напряжения заданной величины;

- взаимодействие с блоком преобразователя через радиомодем;

- математическая обработка результатов измерений, полученных от БП;

- индикация режимов работы измерителя и результатов измерений;

- хранение результатов измерений;

- управление выводом результатов измерений на принтер и в картридж.

Блоком преобразователя (БП) выполняются:

- измерение фазового угла между напряжением на объекте и током через объект;

- измерение действующих значений величин испытательного напряжения на контролируемом объекте и тока, протекающего через объект;

- измерение величины напряжения питающих БП аккумуляторов;

- взаимодействие с БУ через радио модем.

Повышающим трансформатором ПТ производится трансформация напряжение генерируемого БУ, в напряжение соответствующей величины.

3. Проверка исправности прибора «Тангенс 2000».                            Измерение параметров изоляции объекта измерителем выполняется автоматически, оператор после соединения соответствующим образом (рисунки 1, 2, В.5, В.6) блоков измерителя с контролируемым объектом должен задать с помощью клавиатуры блока управления только величину испытательного напряжения. Измерение параметров изоляции в измерителе выполняется через измерение фазового угла между напряжением на объекте и током через объект, измерение действующих значений величин измерительного напряжения на объекте и тока, протекающего через объект с последующей математической обработкой результатов измерений

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

4

Практическое занятие № 7

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

.

Для обеспечения эффективной отстройки от помех измерение параметров изоляции объекта измерителем проводится автоматически при генерации блоком управления испытательного напряжения двух частот: первое измерение - при частоте 46 Гц, второе -  54 Гц.

При первом измерении блок управления настраивает генератор на частоту 46 Гц и начинает плавно увеличивать напряжение на выходе генератора от 0 до величины, заданной оператором.                                     По установлению заданной величины Uисп блок преобразователя производит измерение угла фазового сдвига между напряжением на испытуемом объекте и током через объект, величины действующего значения тока через объект, затем обработку полученной информации и передачу её через радиомодем в блок управления.

Блок управления через радиомодем принимает измерительную информацию, выполняет преобразование полученной информации, помещает её в память, на этом первое измерение заканчивается. По завершению первого измерения (нижняя строка заполняется полностью) блок управления изменяет частоту генератора на 54 Гц и повторяется выполнение с соответствующей индикацией номера измерения.

По завершению второго измерения блок управления плавно уменьшает Uисп до 0 В, индикаторы «Uвых» и «СОСТОЯНИЕ» гаснут. Результаты измерений, полученные при первом и втором измерениях, обрабатываются блоком управления и результат расчётов значений tgb и С, приведенный к частоте 50 Гц, выводится на дисплей блока управления.

Вывод: